## Slide 2: PROGRAMME
LES REFERENTIELS POUR LA VALIDATION DES METHODES
PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS
LES EXIGENCES ISO / CEI 17043 et 17025
LES CRITÈRES DE VALIDATION D’UNE MÉTHODES D’ANALYSE
CONTENU D’UNE METHODE NON NORMALISEE
LE PLAN D’EXPERIENCE
LES OUTILS DE VALIDATION DES MÉTHODES
METHODE DE VALIDATION
Notes: 2

## Slide 3: EXIGENCES ISO CEI 17043 / 2010 Exigences générales concernant les essais d’aptitude
Notes: 3

## Slide 4: Conception des programmes d'essais d'aptitude
Plan statistique
L'organisateur d'essais d'aptitude doit porter grande attention aux points suivants:
l'exactitude (justesse et fidélité) ainsi que l'incertitude exigée ou attendue pour chaque mesurande ou caractéristique des essais d'aptitude;
le nombre minimum de participants au programme d'essais d'aptitude pour répondre aux objectifs du plan statistique; dans les cas où le nombre de participants est insuffisant pour répondre à ces objectifs ou pour produire une analyse de résultats statistiquement significative, l'organisateur de programme d'essais d'aptitude doit documenter et fournir aux participants les détails relatifs aux autres approches utilisées pour évaluer les performances des participants

## Slide 5: Conception des programmes d'essais d'aptitude
Plan statistique
L'organisateur d'essais d'aptitude doit porter grande attention aux points suivants:
la pertinence des chiffres significatifs par rapport au résultat reporté, y compris le nombre de décimales;
le nombre d'entités à soumettre à essai ou à mesurer et le nombre de répétitions des essais, des étalonnages ou des mesurages à effectuer sur chaque entité soumise à l'essai d'aptitude ou pour chaque détermination;
les procédures utilisées pour déterminer l'écart-type pour l'évaluation d'aptitude ou d'autres critères d'évaluation;

## Slide 6: Conception des programmes d'essais d'aptitude
Plan statistique
L'organisateur d'essais d'aptitude doit porter grande attention aux points suivants:
les procédures à appliquer pour identifier ou traiter les observations aberrantes, ou les deux;
le cas échéant, les procédures d'évaluation des valeurs exclues de l'analyse statistique;
le cas échéant, les objectifs à atteindre pour la conception et la fréquence des campagnes d'essai d'aptitude.

## Slide 7: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Instructions destinées aux participants
L'organisateur d'essais d'aptitude doit donner aux participants suffisamment d'informations préalablement à l'envoi des entités soumises à l'essai d'aptitude, en indiquant la date d'arrivée ou de distribution de ces entités, sauf si la conception du programme d'essais d'aptitude rend cette action inappropriée.

## Slide 8: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Instructions destinées aux participants
L'organisateur d'essais d'aptitude doit fournir des instructions documentées détaillées à tous les participants:
la nécessité de traiter les entités soumises à l'essai d'aptitude de la même manière que la majorité des échantillons habituellement testés
des détails concernant les facteurs qui peuvent influer sur l'essai ou l'étalonnage des entités soumises à l'essai d'aptitude, par exemple la nature des entités, les conditions de conservation, le fait que le programme d'essais d'aptitude est limité ou non à des méthodes d'essai sélectionnées et la fréquence des essais ou du mesurage;

## Slide 9: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Instructions destinées aux participants
un mode opératoire détaillé pour préparer ou conditionner, ou préparer et conditionner les entités soumises à l'essai d'aptitude avant d'effectuer les essais ou les étalonnages;
toutes les instructions appropriées relatives à la manutention des entités soumises à l'essai d'aptitude, y compris toutes les exigences de sécurité;

## Slide 10: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Instructions destinées aux participants
toutes les conditions environnementales spécifiques pour que les participants exécutent les essais ou les étalonnages, ou les deux et, s'il y a lieu, toutes les exigences pour que les participants consignent les conditions environnementales utiles pendant la durée du mesurage;
des instructions spécifiques et détaillées sur la manière d'enregistrer et de consigner les résultats d'essai ou de mesure et les incertitudes associées.

## Slide 11: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Instructions destinées aux participants
la date limite à laquelle l'organisateur doit avoir reçu les résultats d'essais ou de mesure pour les analyser;
les informations sur les coordonnées détaillées de l'organisateur d'essai d'aptitude pour demander des renseignements
des instructions relatives au retour des entités soumises à l'essai d'aptitude, s'il y a lieu.

## Slide 12: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Manutention et stockage des entités soumises à l'essai d'aptitude
L'organisateur d'essais d'aptitude doit s'assurer que les entités soumises à l'essai d'aptitude sont correctement identifiées et séparées, et ne peuvent être ni contaminées ni dégradées, à partir du moment de leur préparation jusqu'à leur distribution aux participants.

## Slide 13: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Manutention et stockage des entités soumises à l'essai d'aptitude
L'organisateur d'essais d'aptitude doit:
s'assurer que les entités soumises à l'essai d'aptitude sont correctement identifiées et séparées, et ne peuvent être ni contaminées ni dégradées, à partir du moment de leur préparation jusqu'à leur distribution aux participants.
prévoir des zones de stockage sûres ou des salles de réserve, ou les deux, évitant d'endommager ou de détériorer toute entité soumise à l'essai d'aptitude entre la préparation et la distribution.

## Slide 14: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Manutention et stockage des entités soumises à l'essai d'aptitude
S'il y a lieu, l'état de toutes les entités soumises à l'essai d'aptitude, des produits chimiques et des matériaux gardés en stock ou mis en réserve doit être évalué à intervalles spécifiés durant leur durée de vie pour détecter toute détérioration possible.
Lorsqu'on utilise des entités soumises à l'essai d'aptitude, des produits chimiques et des matériaux potentiellement dangereux, des installations doivent être disponibles pour assurer la sécurité de leur manipulation, de leur décontamination et de leur élimination.

## Slide 15: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Conditionnement, étiquetage et distribution
des entités soumises à l'essai d'aptitude
L'organisateur d'essais d'aptitude :
maîtriser les processus de conditionnement et d'étiquetage dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité avec les exigences nationales, régionales ou internationales de sécurité et de transport.
spécifier les conditions environnementales appropriées au transport des entités soumises à l'essai d'aptitude. Le cas échéant, surveiller les conditions environnementales pertinentes de l'entité soumise à l'essai d'aptitude durant le transport et évaluer l'impact des influences de l'environnement sur l'entité soumise à l'essai d'aptitude.

## Slide 16: Exécution des programmes d'essais d'aptitude
Conditionnement, étiquetage et distribution
des entités soumises à l'essai d'aptitude
Dans les programmes d'essais d'aptitude où il est demandé aux participants de transférer les entités soumises à l'essai d'aptitude à d'autres participants, des instructions documentées sur ce transport doivent être fournies.
S'assurer que les étiquettes sont bien fixées sur le conditionnement de chacune des entités soumises à l'essai d'aptitude et qu'elles sont conçues pour rester lisibles et intactes tout au long de la campagne d'essai d'aptitude.
Suivre une procédure documentée pour permettre la confirmation de livraison des entités soumises à l'essai d'aptitude.

## Slide 17: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Analyse des données et enregistrements
Tous les matériels et logiciels de traitement de données doivent être validés selon un mode opératoire avant d'être mis en service. La maintenance des systèmes informatiques doit inclure un régime de sauvegarde et un plan de rétablissement du système. Les résultats de cette maintenance et de ces contrôles fonctionnels doivent être enregistrés.
Les résultats reçus des participants doivent être enregistrés et analysés par des méthodes appropriées. Des procédures doivent être déterminées et mises en œuvre pour vérifier la validité de la saisie des données, du transfert de données, de l'analyse statistique et du rapport.

## Slide 18: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Analyse des données et enregistrements
L'analyse de données doit générer des statistiques résumées descriptives et des statistiques de performances, ainsi que des informations associées cohérentes avec le plan statistique du programme d'essais d'aptitude.
L'influence des observations aberrantes sur les statistiques résumées descriptives doit être réduite au minimum en utilisant des méthodes statistiques robustes ou des tests appropriés de détection d'observations statistiquement aberrantes.

## Slide 19: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Analyse des données et enregistrements
L'organisateur d'essais d'aptitude doit disposer de critères et de procédures documentés pour prendre en compte des résultats d'essai pouvant être inappropriés à une évaluation statistique, par exemple des erreurs de calcul, des transpositions et d'autres erreurs grossières.
L'organisateur d'essais d'aptitude doit disposer de critères et de modes opératoires documentés pour identifier et gérer les entités soumises à l'essai d'aptitude distribuées et qui se révèlent par la suite inadaptées à l'évaluation des performances, en raison par exemple d'une inhomogénéité, d'une instabilité, de dommages ou de contamination.

## Slide 20: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Évaluation de la performance
L'organisateur d'essais d'aptitude doit utiliser des méthodes d'évaluation valides qui répondent au but du programme d'essais d'aptitude.
Les méthodes doivent être documentées et comporter une description de la base de l'évaluation.
L'évaluation de la performance ne doit pas être sous-traitée

## Slide 21: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Évaluation de la performance
L'organisateur d'essais d'aptitude doit fournir les commentaires d'un expert relatifs aux performances des participants en ce qui concerne les points suivants:
les performances globales vis-à-vis des attentes antérieures en tenant compte des incertitudes de mesure;
les variations au sein des participants et entre eux, et les comparaisons avec toutes les campagnes d'essai d'aptitude précédentes, les programmes d'essais d'aptitude similaires ou les données de fidélité publiées;
les variations entre les méthodes ou les modes opératoires;

## Slide 22: Analyse des données et évaluation des résultats du programme d'essais d'aptitude
Évaluation de la performance
les sources d'erreurs possibles (en référence aux observations aberrantes) et des suggestions d'amélioration de la performance;
des conseils et un retour pédagogique aux participants, faisant partie des procédures d'amélioration continue des participants;
des situations où des facteurs inhabituels rendent impossible l'évaluation des résultats et les commentaires sur les performances;
toutes autres suggestions, recommandations ou commentaires généraux;
les conclusions.

## Slide 23: EXIGENCES ISO CEI 17025 / 2017 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
Notes: 23

## Slide 24: Exigence relative à la portée d’accréditation (§5,3)
Le laboratoire doit définir et documenter le champ des activités de laboratoire pour lesquelles il se conforme au présent document. Le laboratoire ne doit revendiquer la conformité au présent document que pour ce champ d’activité, ce qui exclut de fait les activités de laboratoire assurées de façon permanente par des prestataires externes.

## Slide 25: Exigence d’ALGERAC relative à la portée d’accréditation
Objet | Caractéristiques mesurées ou recherchées | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Type de portée (*) | Essais sur site (**)

## Slide 26
Portée d’accréditation
Quelle est la portée d’accréditation du laboratoire
Atelier

## Slide 27: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.1 Le laboratoire doit appliquer des méthodes et procédures appropriées pour toutes les activités de laboratoire et, le cas échéant, pour l’évaluation de l’incertitude de mesure ainsi que pour les techniques statistiques utilisées pour l’analyse de données.
NOTE Le terme «méthode» tel qu’utilisé dans le présent document peut être considéré comme synonyme du terme «procédure de mesure» (ou procédure opératoire) tel que défini dans le Guide ISO/IEC 99.

## Slide 28: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.2 Toutes les méthodes, les procédures et la documentation associée, telles que les instructions, normes, manuels et données de référence se rapportant aux activités de laboratoire doivent être tenues à jour et être facilement accessibles au personnel

## Slide 29: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.3 Le laboratoire doit assurer qu’il utilise la dernière version valide d’une méthode, sauf si cela n'est pas approprié ou possible. Quand cela est nécessaire, des précisions doivent être apportées à cette méthode pour en assurer une application cohérente.
NOTE: Il n’est pas nécessaire de compléter ou de réécrire sous forme de procédures internes des normes internationales, régionales, nationales ou autres spécifications reconnues contenant des informations suffisantes et concises sur la manière d’effectuer les activités de laboratoire, si ces normes sont rédigées sous une forme utilisable par le personnel opérationnel d'un laboratoire. Il peut se révéler nécessaire de fournir une documentation supplémentaire pour des étapes facultatives de la méthode ou des détails complémentaires.

## Slide 30: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.4 Lorsque le client ne spécifie pas la méthode à utiliser, le laboratoire doit sélectionner une méthode appropriée et informer le client de la méthode choisie. Les méthodes publiées dans des normes internationales, régionales ou nationales, par des organisations techniques de renom ou dans des textes ou revues scientifiques spécialisés, ou spécifiées par le fabricant d’équipement, sont recommandées. Des méthodes développées ou modifiées par le laboratoire peuvent également être adoptées.

## Slide 31: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.5 Le laboratoire doit vérifier qu’il peut correctement appliquer des méthodes avant de les mettre en œuvre en s’assurant qu’il peut atteindre la performance requise. Les enregistrements de la vérification doivent être conservés. Si la méthode est révisée par l’organisme éditeur, il faut procéder à une nouvelle vérification aussi étendue que nécessaire.

## Slide 32: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.6 Lorsque le développement de la méthode est nécessaire, cela doit être une activité planifiée et doit être confié à du personnel compétent, doté de ressources adéquates. À mesure que le développement de la méthode se poursuit, il est nécessaire de procéder à des revues périodiques afin de confirmer que les besoins du client continuent d'être satisfaits. Toute modification du plan de développement doit être approuvée et autorisée

## Slide 33: 7.2.1 Sélection et vérification des méthodes
7.2.1.7 Des écarts par rapport aux méthodes relatives à toutes les activités de laboratoire ne doivent avoir lieu que si l'écart a été documenté, justifié sur le plan technique, autorisé, et accepté par le client.
NOTE L’acceptation d’écarts par le client peut être convenue à l’avance dans les termes du contrat.

## Slide 34: 7.2.2 Validation des méthodes
7.2.2.1 Le laboratoire doit valider les méthodes non normalisées, les méthodes développées par le laboratoire et les méthodes normalisées employées en dehors de leur domaine d’application prévu, ou autrement modifiées.
La validation doit être aussi étendue que l'impose la réponse aux besoins pour l'application ou le domaine d'application donné.

## Slide 35: 7.2.2 Validation des méthodes
NOTE 1: La validation peut également porter sur des procédures pour l’échantillonnage, la manutention et le transport des objets d’essai ou d’étalonnage

## Slide 36: 7.2.2 Validation des méthodes
NOTE 2: il est possible d'employer une technique ou une combinaison des techniques suivantes pour valider les méthodes:
Étalonnage ou évaluation du biais et de la fidélité à l’aide d’étalons de référence ou de matériaux de référence;
Évaluation systématique des facteurs ayant une influence sur le résultat;
Mise à l’épreuve de la robustesse des méthodes en faisant varier les paramètres maîtrisés tels que la température d’incubation, le volume distribué, etc.;
Comparaison des résultats obtenus avec d’autres méthodes validées;
Comparaisons inter laboratoires
Évaluation de l’incertitude de mesure des résultats sur la base d’une connaissance des principes théoriques de la méthode et d’une expérience pratique de la performance de la méthode d’échantillonnage ou d’essai.

## Slide 37: 7.2.2.2 Validation des méthodes
Lorsque des modifications sont apportées à une méthode validée, les incidences des modifications introduites doivent être déterminées et, s’il a été constaté qu’elles ont compromis la validation d’origine, une nouvelle validation de méthode doit être effectuée

## Slide 38: 7.2.2 Validation des méthodes
NOTE: Les caractéristiques de performances peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter:
l’intervalle de mesure,
l’exactitude,
l’incertitude de mesure des résultats,
les limites de détection, la limite de quantification,
la sélectivité de la méthode,
la linéarité,
la répétabilité ou reproductibilité,
la robustesse par rapport à des influences extérieures ou la sensibilité croisée aux interférences provenant de la matrice de l’échantillon ou de l’objet d’essai
le biais

## Slide 39: 7.2.2.4 Validation des méthodes
Le laboratoire doit conserver les enregistrements de validation suivants:
la procédure de validation utilisée;
la spécification des exigences;
la détermination des caractéristiques de performance de la méthode;
les résultats obtenus;
une déclaration relative à la validité de la méthode, donnant des précisions sur son aptitude à l’emploi prévu.

## Slide 40: Atelier
Décrire la procédure de validation des méthodes

## Slide 41: Atelier
Décrire la portée d’accréditation
Décrire les paramètres de validation
Décrire le plan d’expérience
Mise en œuvre du plan d’expérience
Synthèse des résultats (rapports)
Analyse des résultats par rapport aux performances cible
Déclaration relative à la validation de la méthode